## Slide 1
POLYXRD · 5 分钟上手
快速入门
五步完成你的第一份物相分析报告 · v0.15.0

## Slide 2
五步流程总览
1
装载数据
装载 .xy/.txt 数据，核对波长
→
2
扣背景找峰
SNIP 扣背景 + 自动找峰
→
3
物相鉴定
内置库检索，采纳候选相
→
4
结构精修
一键精修得含量与指标
→
5
导出报告
一键生成 HTML 分析报告
全程 ≤ 10 分钟；每一步在界面上只需 1~2 次点击，参数保持默认即可完成标准流程。
PolyXRD v0.15.0 快速入门
02 / 8

## Slide 3
1
装载数据
数据页 · 装载文件
操作：数据页 → 「装载文件」→ 选择 .xy / .txt / .dat / .rdf 数据文件。
确认：波长默认 Cu Kα1（1.5406 Å），与实验靶材不符时在「波长」下拉切换。
关键：波长错了，找峰、鉴定、精修全部失真——装载后先核波长。
PolyXRD v0.15.0 快速入门
03 / 8

## Slide 4
2
扣背景与找峰
物相页 · 处理
操作：物相页 → 「处理」：先 SNIP 扣背景，再自动找峰。参数保持默认即可（信噪比 3、峰间距 0.5°）。
确认：绿色竖线（峰位）对齐谱峰；弱峰漏找时放宽信噪比阈值重新找峰。
PolyXRD v0.15.0 快速入门
04 / 8

## Slide 5
3
物相鉴定
物相页 · 鉴定
操作：物相页 → 「鉴定」→ 数据源选「内置库」→ 开始鉴定。
比对：候选按 FoM 排序，点选即在谱图叠加理论峰位（竖线）核对对齐。
采纳：点「采纳」加入物相列表；混合物逐条采纳，直至谱线基本对齐。
PolyXRD v0.15.0 快速入门
05 / 8

## Slide 6
4
结构精修
精修页 · 开始精修
4 引擎
引擎选「内置 (builtin)」→「开始精修」：自动完成标度→背景→晶胞→峰形的保守精修，给出 Rwp 与逐相含量。
提示：内置引擎不精修原子坐标，wR 在 50%~90% 属正常；论文级结果切换 GSAS-II / MAUD / FullProf 外部引擎重跑。
精修完成：三引擎状态灯全绿，Rwp 与含量表就绪
PolyXRD v0.15.0 快速入门
06 / 8

## Slide 7
5
导出报告
报告页 · 生成报告
报告含谱图（观测/计算/差值线）、物相列表、含量表与 Rwp 指标
高频问题速查
外部引擎红灯
「数据库→外部程序」配置或「检测」路径。
鉴定结果为空
先扣背景；峰少于 5 个时放宽信噪比阈值。
精修 Rwp 不降
先只精修标度+背景；删掉多余的采纳物相。
PolyXRD v0.15.0 快速入门
07 / 8

## Slide 8
你的第一份分析报告已经到手
多步精修向导、外置引擎与原理详解，见《PolyXRD 使用手册 v0.15.0》
PolyXRD 项目组 · 2026 年 9 月